# РАСХОДОМЕРЫ «ВЗЛЕТ»

4

# РАСХОДОМЕРЫ «ВЗЛЕТ»

# Руководство пользователя

# Переносной расходомер-счетчик «ВЗЛЕТ ПР».

# САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

# 2001

# Данное пособие является четвертым в серии брошюр, посвященных ультразвуковым расходомерам фирмы «ВЗЛЕТ». В нем более детально по сравнению с инструкцией по монтажу рассмотрены факторы, влияющие на работоспособность прибора и точность измерений, вид и форма сигналов.

Данное руководство рассчитано в первую очередь на специалистов, перед которыми поставлена задача отслеживать режимы работы оборудования и объектов при помощи переносного расходомера «ВЗЛЕТ ПР». При изложении материала авторы считали, что читатель знаком как с устройством и работой данного расходомера, так и с документами «Инструкция по монтажу» В11.00-00.00 ИМ и «Техническое описание и инструкция по эксплуатации» В11.00-00.00 ТО, входящими в комплект поставки расходомера-счетчика «ВЗЛЕТ ПР». В брошюре приведена последовательность действий пользователя при проведении монтажа и наладки в хронологическом порядке.

При составлении руководства использован опыт проведения обследований, монтажных и пуско-наладочных работ специалистов фирмы «ВЗЛЕТ», а также даны ответы на вопросы, наиболее часто встречающиеся у представителей организаций, эксплуатирующих расходомер.

- ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

При подготовке к проведению измерений ультразвуковым переносным расходомером необходимо помнить, что точность измерений и эффективность работы расходомера в значительной степени определяются качеством выполнения монтажных работ. При этом большую роль играет грамотный выбор места установки преобразователей электроакустических (ПЭА), т.к. свойства рабочей жидкости, режим ее течения и характеристики трубопровода в месте установки ПЭА достаточно сильно влияют на погрешность проводимых измерений.

1.1. ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ПЭА

Рассмотрим подробнее факторы, которые необходимо учитывать при определении места установки ПЭА. Они подразделяются на три группы.

1.1.1. Свойства рабочей жидкости

Одним из основных параметров, который используется при определении скорости потока и вычислении расхода рабочей жидкости, является скорость распространения ультразвуковых колебаний в измеряемой среде (скорость ультразвука), зависящая от химического состава жидкости, ее температуры и давления. В расходомерах «ВЗЛЕТ ПР» осуществляется измерение скорости ультразвука в рабочей жидкости непосредственно в каждом измерительном цикле, поэтому они могут работать на любой акустически прозрачной жидкости. Рабочая частота зондирующего сигнала расходомера равна 1 МГц. Ультразвуковые колебания (ультразвук) с такой частотой сильно поглощаются при распространении в газовой среде, в связи с чем, рабочая жидкость должна удовлетворять следующим требованиям:

а) жидкость должна быть однородной и однофазной.

Твердые частицы и пузырьки газа поглощают и рассеивают ультразвук. Как показывает практика работы расходомеров «ВЗЛЕТ ПР» на сильно загрязненных средах (например, на очистных сооружениях), наличие твердых частиц в рабочей жидкости слабо влияет на работу расходомеров. Однако, значительное количество газовых пузырьков может сделать невозможным распространение ультразвука в жидкости или создать помеху для корректного измерения параметров потока.

б) отсутствие газовыделения в жидкости.

В ряде  жидкостей ( кислоты, щелочи ) при понижении давления может происходить газовыделение, что затрудняет процесс измерения.

в) жидкость должна быть акустически прозрачной.

Некоторые жидкости, обладающие большой вязкостью, значительно поглощают энергию ультразвуковых колебаний. Как правило, с увеличением температуры поглощающие свойства вязких жидкостей уменьшаются, а при температурах более 80С такие жидкости становятся прозрачными для ультразвуковых колебаний.

1.1.2. Режим течения жидкости

Расходомеры «ВЗЛЕТ ПР» работают с минимальной погрешностью на полностью заполненных трубопроводах при осесимметричном потоке. Наличие гидравлических сопротивлений (колена, тройники, запорная арматура и т.д.) приводит к искажению эпюры скоростей потока. Восстановление осесиммеричного характера потока происходит на определенном расстоянии от гидравлического сопротивления. Исходя из этого, режимы течения жидкости должны быть следующими:

а) жидкость должна полностью заполнять трубопровод.

Это требование выполняется в напорных трубопроводах. В противном случае сечение потока жидкости будет отличаться от сечения трубопровода, что приведет к искажению результатов измерения параметров потока, а при понижении уровня жидкости до места расположения хотя бы одного из ПЭА, процесс измерения прекратится.

б) в месте установки ПЭА не должно быть газовой ловушки.

Любая жидкость, если не предприняты специальные действия, содержит растворенный в ней газ. В процессе течения жидкости этот газ может выделятся и скапливаться в верхней точке участка трубопровода. Образованная таким образом  газовая ловушка будет либо препятствовать прохождению ультразвука, либо уменьшать сечение и искажать эпюру скоростей потока.

в) газ не должен попадать в трубопровод.

При закачке жидкости из открытого водоема (бассейна) при определенном соотношении уровня жидкости и скорости потока образуется воронка, через которую газ может засасываться в трубопровод. В процессе эксплуатации насосов возникновение в них конструктивных дефектов или нарушение режима их работы также может привести к подсасыванию воздуха из атмосферы в трубопровод или к кавитации на лопастях насоса. Проведение измерений в перечисленных случаях будет затруднено из-за поглощения ультразвукового сигнала пузырьками воздуха. Однако, по характеру изменения амплитуды и формы принимаемого сигнала можно оценивать условия эксплуатации насосов и предотвращать их поломку, т.к. длительная эксплуатация насоса в описанных выше режимах приведет к выходу его из строя. Существуют технологические процессы, которые предусматривают ввод газового реагента в поток жидкости. В этом случае место установки ПЭА должно располагаться выше по течению потока относительно места ввода реагента.

г) трубопровод должен иметь прямолинейные участки.

Для обеспечения осесимметричной эпюры скоростей в плоскости установки ПЭА, их размещение на трубопроводе должно быть выполнено таким образом, чтобы длина прямолинейных участков трубопровода до места измерения и после него соответствовала значениям, указанным в Приложении 1. На этих участках должны отсутствовать любые дополнительные гидравлические сопротивления, например, клапаны, задвижки (даже полностью открытые), конфузоры и диффузоры, гильзы для термометров и термодатчиков, отводы для манометров и др.

## 1.1.3. Характеристики трубопровода

а) внутренняя поверхность трубопровода должна быть относительно чистой.

Значительные наросты накипи и ржавчины приводят к рассеиванию и (или) поглощению ультразвукового сигнала. Тонкая пленка или твердый и плотный нарост на внутренней стенке трубопровода, как правило, не оказывают существенного влияния на работоспособность расходомера. Рыхлый нарост и толстая пленка из материала, который плохо проводит ультразвук (например, пленка из смолы, мазута или парафинов) могут привести к нестабильной работе расходомера из-за малой амплитуды принимаемого сигнала или к невозможности проведения измерений.

б) наружная поверхность трубопровода должна быть гладкой.

Накладные ПЭА должны находиться в плотном контакте со стенкой трубопровода равномерно по всей длине датчика. Стенка должна быть гладкой, очищенной от краски. Материал контактной смазки должен заполнять микрозазор между излучающей поверхностью ПЭА и стенкой трубопровода. При нанесении смазки соответствующие поверхности трубопровода и ПЭА  обязательно должны быть сухими и чистыми.

в) материал трубопровода должен хорошо пропускать ультразвук.

Некоторые материалы, применяемые для изготовления труб или их внутреннего покрытия (например, тефлон, некоторые виды пластмасс, пористый чугун) поглощают ультразвук. При механической обработке по определенной технологии стальной трубы на ее внутренней поверхности может образоваться тонкая пленка (толщиной доли миллиметра), полностью поглощающая ультразвуковые колебания. На практике встречались случаи, когда в месте установки одного из ПЭА, стенка трубопровода содержала  дефекты в виде микрополостей, что приводило  к рассеиванию ультразвукового сигнала. Выявить подобные дефекты, как правило, можно лишь экспериментальным путем, устанавливая датчики в разных местах трубопровода и контролируя амплитуду принимаемого сигнала. В общем случае, величина толщины стенки трубопровода (если она измерена с необходимой точностью) не сказывается на работоспособности прибора и результатах измерений.

Суммируя все вышесказанное, перечислим требования и рекомендации, которые необходимо учитывать при выборе места установки ПЭА:

- на участке трубопровода в месте установки ПЭА и на прямолинейных участках до и после ПЭА не должен скапливаться воздух;

- режимы эксплуатации трубопровода должны исключать интенсивное газообразование;

- трубопровод должен быть полностью заполнен жидкостью;

- не рекомендуется устанавливать ПЭА на верхнем и ниспадающем участке трубопровода;

- наиболее подходящие места для установки ПЭА — нижний или восходящий участки трубопровода;

- запрещается устанавливать ПЭА в вертикальной плоскости (для горизонтальных трубопроводов);

- рекомендуется устанавливать ПЭА под углом 45 градусов к вертикали;

- не рекомендуется устанавливать ПЭА на участках трубопровода, имеющих большие отложения на внутренних стенках (старые трубы);

- диаметр трубопровода в плоскости установки ПЭА не должен отличаться от среднего диаметра более чем на 1,5 %;

- для трубопроводов с внутренним диаметром Ду менее 300 мм ПЭА рекомендуется устанавливать по V - схеме (ПЭА располагаются на одной стороне трубопровода относительно его оси), а с Ду более 300 мм — 
по Z - схеме (ПЭА располагаются с противоположных сторон трубопровода относительно его оси);

- длины прямолинейных участков перед первым по потоку и после второго ПЭА должны обеспечивать заданную точность измерений (см. Приложение 1).

1.2. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДА

Точность измерений параметров потока не может быть выше, чем точность программируемых параметров, поэтому метрологические характеристики средств измерений, которые используются при измерении параметров трубопровода, должны быть согласованы с требуемой точностью измерения параметров потока. Упоминаемые в данном пособии средства измерения позволяют проводить измерения расходомером  « ВЗЛЕТ ПР» с нормированной погрешностью.

Перед проведением измерений необходимо очистить участок трубопровода от теплоизоляции, наростов из ржавчины, цемента, грязи и т.п. Длина очищенного участка - приблизительно 1 Ду , при установке ПЭА по Z - схеме, и приблизительно 1,5 Ду, при установке ПЭА по V - схеме.

1.2.1. ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИНЫ ОКРУЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДА

Измерение длины окружности трубопровода выполняется рулеткой с ценой деления 1 мм в двух сечениях, отстоящих друг от друга на расстоянии 0,5 Ду, при установке ПЭА по Z - схеме, и 1 Ду, при установке ПЭА по V - схеме, по три  раза в каждом сечении.

Z–схема

V–схема

1 Ду

0,5Ду

1.2.2. ИЗМЕРЕНИЕ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА

Измерения наружного диаметра трубопровода выполняются измерительной скобой (или кронциркулем и рулеткой, или штангенциркулем) в четырех плоскостях каждого выбранного сечения, по три раза в каждой плоскости.

1.2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА В ПЛОСКОСТИ УСТАНОВКИ ПЭА

Измерения выполняются измерительной скобой (или кронциркулем и рулеткой или штангенциркулем) в местах предполагаемой установки ПЭА, по три раза в каждом. Рассчитывается среднее значение наружного диаметра трубопровода в плоскости установки ПЭА.

При отсутствии перечисленных выше измерительных инструментов (если не предполагается организация коммерческого узла учёта) допускается использование, в качестве значения наружного диаметра трубопровода в плоскости установки ПЭА, среднего значения наружного диаметра трубопровода.

1.2.4. ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБОПРОВОДА

Измерения выполняются ультразвуковым толщиномером с основной погрешностью не более 0,1 мм в четырех точках, равномерно расположенных по длине окружности в плоскости установки каждого ПЭА, по три раза в каждой точке. Рассчитывается среднее значение толщины стенки трубопровода.

1

1  1

2

3

4

1.2.5.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ

ТРУБОПРОВОДА

Значение эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопровода определяется по таблице Приложения 2.

1.2.6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА КИНЕМАТИЧСКОЙ

ВЯЗКОСТИ

Значение коэффициента кинематической вязкости для воды определяется по таблице Приложения 3 для среднего значения температуры в условиях эксплуатации. Для других жидкостей коэффициент вязкости измеряется по отобранной пробе вискозиметром.

Значения эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопровода и коэффициента кинематической вязкости рабочей жидкости используются программой расходомера для вычисления гидродинамического коэффициента, значение которого входит в формулу расчета расхода.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Использование в качестве параметров трубопровода размеров стандартных труб может привести к увеличению погрешности измерений расхода.

1.3. РАЗМЕТКА ТРУБОПРОВОДА

На горизонтальных трубах ПЭА рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы плоскость, проходящая через ПЭА и ось трубопровода, находилась под углом 45 к вертикали. Запрещается на горизонтальных трубопроводах устанавливать ПЭА в вертикальной плоскости, т.е. когда один ПЭА находится на верхней части трубопровода, а другой - на нижней. Это связано с тем, что в верхней части трубопровода может скапливаться газ, а в нижней части - отложения. Это, в свою очередь, может вызвать ослабление или полное поглощение ультразвукового сигнала. Для вертикальных труб таких ограничений нет. Исключение составляют участки трубопровода с ниспадающим потоком, которые могут оказываться не заполненными жидкостью в процессе их эксплуатации.

    - РАЗМЕТКА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЭА

ПО V-СХЕМЕ

На одном из сечений, где проводились измерения параметров трубопровода, отметить точку, соответствующую центру одного из ПЭА. Из этой точки провести в сторону второго ПЭА линию, параллельную оси трубопровода, длиной равной Ду. Отметить точку, соответствующую центру второго ПЭА.

    - РАЗМЕТКА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЭА

ПО Z-СХЕМЕ

На одном из сечений, где проводились измерения параметров трубопровода, отметить точку, соответствующую центру одного из ПЭА. Из этой точки провести в сторону второго ПЭА линию, параллельную оси трубопровода, длиной равной 0,5 Ду. Отметить точку, из которой провести линию по образующей трубопровода, длиной равной половине длины окружности. Отметить точку, соответствующую центру второго ПЭА. Для разметки трубопровода можно использовать шаблон, изготовленный из плотной бумаги или другого не тянущегося материала.

Половина длины окружности

0,5   Ду

Шаблон

Центры установки ПЭА

1.4. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА В МЕТАХ 
                                              УСТАНОВКИ ПЭА

Подготовке наружной поверхности трубопровода в местах установки ПЭА следует уделить особое внимание. После очистки от изоляции, грязи, отслаивающейся ржавчины и краски трубопровод в местах установки ПЭА необходимо зачистить до чистого металла при помощи напильника или шлифмашины. Зачищенная поверхность должна быть ровной, гладкой и обеспечивать плотный контакт ПЭА со стенкой трубопровода по всей длине датчика. Установка ПЭА на бугор или во впадину недопустима. Недопустимо также наличие крохотных бугорков, оставшихся после очистки наружной поверхности трубопровода. Площадь зачищенных участков должна быть достаточной для перемещения ПЭА в любом направлении, по крайней мере, на длину корпуса. Рекомендуется на старых трубах увеличивать площадь зачистки.

2. МОНТАЖ

2.1. МОНТАЖ ПЭА

2.1.1. Для обеспечения акустического контакта между излучающей поверхностью ПЭА и стенкой трубопровода используется контактная смазка, которая обязательно должна наноситься на сухую и чистую поверхность. Поэтому излучающую поверхность датчиков и поверхность трубопровода в месте установки ПЭА необходимо протереть насухо и сразу нанести на них контактную смазку. Каверны, оставшиеся после зачистки, необходимо также заполнить контактной смазкой. В качестве контактной смазки рекомендуется использовать «Литол 24». Установить ПЭА в соответствии с разметкой, нанесённой на трубопровод, закрепив их с помощью цепочек или ремней, входящих в комплект принадлежностей, хомутов из гибкой стальной ленты, резиновых жгутов и т.п., таким образом, чтобы разъёмы для подключения сигнальных кабелей были направлены в противоположные стороны, а акустические центры ПЭА совпадали с точками разметки.

Акустические центры ПЭА

Риски на корпусе ПЭА

Зачищенная площадка

2.1.2. Включить питание расходомера.

Расходомер «Взлет ПР» имеет четыре режима работы:

<РАСХОДОМЕР>,

<ИНДИКАТОР>,

<ТОЛЩИНОМЕР>,

<ПОВЕРКА>.

Режим <РАСХОДОМЕР> - это основной режим работы расходомера, при котором обеспечивается точность измерения расхода и объема в соответствии с технической документацией. Для обеспечения максимальной точности измерения необходимо запрограммировать все основные и вспомогательные параметры, что требует определенного времени для подготовки прибора к работе.

Режим <ИНДИКАТОР>, имеет ускоренный упрощенный алгоритм подготовки к работе. В этом режиме погрешность измерения может возрасти на 4.

В режиме <ТОЛЩИНОМЕР>, вместо накладных ПЭА подключается устройство согласования и ПЭА-Т. И расходомер работает как толщиномер или скоростемер.

Режим <ПОВЕРКА> предназначен для проведения поверки РСП имитационным способом с помощью комплекса поверочного имитационного КПИ, выпускаемого фирмой «Взлет».

- Работа в режиме ИНДИКАТОР>

Предварительную настройку ПЭА рекомендуется проводить в режиме ИНДИКАТОР>. Войти в МЕНЮ 6. Установить:

режим работы: индикатор.

Перейти в МЕНЮ 9. Оно содержит установочные параметры для работы в режиме ИНДИКАТОР>. Установить:

- длина окружности: среднее значение (п.1.2.1);

- толщина стенки: среднее значение (п.1.2.3);

- схема установки:    V или Z.

- смещение окна:  0.

Включить осциллограф. Установить коэффициент усиления канала вертикального отклонения 1 В/дел., а коэффициент длительности развертки 5 или 10 мкс/дел. Мультиплексный канал отключить. Слегка перемещая ПЭА, добиться возникновения генерации в автоциркуляционном кольце с участием акустического канала. Период следования зондирующих импульсов вместе с принятым сигналом определяется диаметром трубопровода и скоростью распространения ультразвука в рабочей жидкости. Изображение на экране осциллографа должно выглядеть примерно так:

Зондирующие импульсы

Сигналы

Следует заметить, что при ярком освещении, особенно при солнечном свете, изображение на осциллографическом и жидкокристаллическом индикаторах, трудно различимо. В этом случае переднюю панель БИИ необходимо защитить от прямых лучей. Наиболее удачной будет конструкция типа «тубус». Сделать его можно из картона, бумаги и т.п. подручных средств.

В случае, если добиться генерации не удалось, необходимо предпринять следующие действия:

- установить ось потенциометра, регулирующего амплитуду зондирующего импульса, расположенного в нише боковой панели, в крайнее положение по часовой стрелке (максимальная амплитуда);

- с помощью ПДУ установить максимальный коэффициент усиления сигнала.

Следует иметь в виду, что при этом увеличивается не только амплитуда полезного сигнала, но и уровень шумов и помех, поступающих на вход приёмного тракта.

Рабочий сигнал (далее, сигнал) - это ультразвуковой сигнал, который распространяется от одного ПЭА к другому через рабочую жидкость.

Время прихода сигнала определяется диаметром трубопровода, схемой установки ПЭА и типом жидкости (скоростью ультразвука). Так, например, для Ду100 (V - схема, холодная вода) ориентировочное время прихода сигнала составляет приблизительно 170 мкс, а для Ду1000 ( Z - схема, холодная вода) — 760 мкс. Таким образом, для того, чтобы увидеть сигнал на экране осциллографа, необходимо установить соответствующую длительность развёртки.

Перемещая ПЭА, необходимо добиться максимальной амплитуды сигнала. Если максимальная амплитуда сигнала не превышает 2В, нужно иметь ввиду, что обеспечить устойчивую работу расходомера вряд ли удастся, так как рабочая полуволна (требования к форме сигнала будут изложены ниже), как правило, меньше максимальной. В этом случае можно попробовать изменить место установки ПЭА.

В отдельных случаях положительный результат даёт обстукивание трубопровода в местах установки ПЭА. Обстукивание следует проводить сильными ударами, не повреждая предполагаемые места контактирования трубопровода с ПЭА. Очистка от отложений при этом может произойти не сразу, а по мере промывки стенок трубопровода потоком. Поэтому данную операцию целесообразно повторить несколько раз.

Принятый сигнал должен удовлетворять следующим требованиям:

амплитуда рабочей полуволны принятого сигнала должна находиться в пределах 2-4В;

Шум

отношение амплитуд шума и рабочей полуволны должно быть не более 1/4, если рабочей является первая полуволна. Если рабочая полуволна — вторая, то необходимо выполнение условия: разность амплитуд второй и первой полуволн не менее 2 В.

Шум

Не рекомендуется выбирать в качестве рабочей третью, четвёртую и т. д. полуволну. Сигнал (даже большой амплитуды) считается не рабочим, если амплитуда его полуволн нарастает медленно, либо уровень шума сопоставим с уровнем рабочей полуволны. Несколько примеров формы принимаемого сигнала приведены на рисунках:

Рабочая полуволна

Оптимальная форма сигнала

Не рекомендуемая форма сигнала

(рабочая полуволна — четвёртая)

Не рабочий сигнал

Нет возможности установить уровень компаратора из-за медленного нарастания амплитуды полуволн

Высокий уровень шума

Предварительная настройка ПЭА может считаться завершённой, если форма принимаемого сигнала близка к оптимальной.

Установить амплитуду рабочей полуволны 2- 4 В. Установить уровень порога срабатывания компаратора посередине между вершиной первой полуволны и уровнем шума (рабочая полуволна — первая) или посередине между вершинами первой и второй полуволн (рабочая полуволна — вторая).

Ввести значение параметра смещение dT0. Нулевое смещение определяется при полностью остановленном потоке в соответствии с процедурой, описанной в ТО.

Если полностью остановить поток невозможно и значение измеряемого расхода лежит в интервале  0.1Qmax   Qmax , нулевое смещение определяется следующим способом. При положительном значении расхода определить и зафиксировать значение параметра:

смещение dТ: dТ01.

Поменять местами сигнальные кабели на ПЭА или разъёме расходомера (знак индицируемого расхода должен измениться на противоположный). Определить и зафиксировать значение параметра:

смещение dТo: dТ02.

Значение параметра смещение dТо определяют, как разность модулей величин dТ01 и dТ02, деленное на два, по следующей формуле:

dТ01  dТ02

2

Значение параметра смещение dТо не должно превышать ± 0,02 мкс. Занести полученное значение в программу расходомера (с учётом знака) и вернуть сигнальные кабели в исходное состояние.

Существует также способ определения нулевого смещения перестановкой ПЭА, подробно описанный в методике В35.30-00.00МВИ2 для коротких прямолинейных участков.

Следует иметь ввиду, что при нестабильном расходе пользоваться при определении нулевого смещения „перекидкой кабеля” или „перестановкой ПЭА” категорически запрещается, так как это может привести не к уменьшению, а к увеличению постоянной составляющей погрешности измерений. Эти методы определения dТ0 без остановки потока допустимы лишь при стабильном потоке, когда его скорость не изменяется в процессе определения значений dТ01 и dТ02.

#### Для начала процесса измерений необходимо нажать кнопку      . .

#### Для обеспечения метрологической точности измерений в соответствии с Таблицей 2 ТО необходимо перейти в режим РАСХОДОМЕР.

#### РАБОТА В РЕЖИМЕ РАСХОДОМЕР

Войти в меню 6. Установить:

режим работы: расходомер.

Для работы в режиме РАСХОДОМЕР в БИИ должны быть введены основные (МЕНЮ 4) и вспомогательные (МЕНЮ 7) установочные параметры, определенные на этапе монтажа ПЭА.

4.1. Войти в МЕНЮ 4.

Ввести значения параметров:

длина окружности: среднее значение (п.1.2.1) или наружный диаметр: среднее значение (п. 1.2.2);

толщина стенки: среднее значение (п. 1.2.3);

схема установки: V или Z;

шероховатость;

вязкость;

фазовая скорость (из паспорта на расходомер);

наружный диаметр в плоскости установки ПЭА.

Значения параметров, относящихся к токовому выходу вводятся в случае использования выхода пользователем.

Значение параметра верхний порог устанавливается равным удвоенному значению максимального рабочего расхода для данного трубопровода, если токовый выход не используется. Данный параметр определяет значение расхода, при котором на токовом выходе устанавливается максимальное значение тока в определенном пользователем интервале ( 0 - 5 mA, 4 - 20 mA, 0-20 mA ). Если измеряемый расход превышает значение данного параметра, значение тока остается максимальным, а расходомер фиксирует нештатную ситуацию. Измерение параметров потока и их архивирование при этом не прекращается.

Если имеется необходимость ограничения снизу измеряемых значений расхода, необходимо запрограммировать параметр нижний порог. Значение параметра нижний порог (отсечка) определяет граничное значение расхода, при котором на токовом выходе устанавливается минимальное значение тока в определенном пользователем интервале (0 или 4mA), а измеряемый расход при значениях меньших значения данного параметра принимается равным нулю. При этом значение измеряемой скорости потока продолжает выводиться на индикатор. Если такой необходимости нет, значение параметра нижний порог рекомендуется  устанавливать равным половине метрологического минимума (наименьшего измеряемого расхода жидкости - QV НАИМ) для данного Ду трубопровода.

4.2. Войти в МЕНЮ 7. Ввести значения параметров:

осевая база (по результатам измерений на трубопроводе);

смещение окна: 0;

частота кварца (из паспорта на расходомер);

дополнительный коэффициент: 1. Дополнительный коэффициент является коэффициентом пропорциональности между измеряемым расходом и значением расхода, которое расходомер регистрирует, архивирует и выводит на индикатор. Значение этого параметра может отличаться от 1 в следующих случаях: а) поверка расходомера осуществлена проливным методом ( значение   дополни -

тельного коэффициента заносится в паспорт расходомера ); б) при выполнении измерений в соответствии с «Методикой выполнения измерений расходомером-счетчиком ультразвуковым УРСВ-010М «Взлет ПР» расходов в трубопроводах с короткими прямолинейными участками» В 35.30-00.00 МВИ2.

Для вычисления значения расхода в приборе рассчитывается значение скорости ультразвука в рабочей жидкости. Для этого, в зависимости от вида жидкости, материала трубопровода, необходимо ввести следующие значения параметров 
дополнительная задержка УЗС и толщина стенки калибровочного участка:

1. Если трубопровод стальной без внутреннего покрытия, для любых жидкостей необходимо ввести значения параметров из паспорта на прибор;

2. При работе в других условиях необходимо поступать следующим образом:

а) Если рабочей жидкостью является вода, то в программу расходомера вводится значение параметра скорость звука, указанное в Приложении 4. В этом случае, в качестве значения параметра толщина стенки калибровочного участка, вводится значение толщины стенки трубопровода.

б) Для других типов жидкости паспортные значения параметров дополнительная задержка УЗС и толщина стенки калибровочного участка корректируются согласно Методики Приложения 6 и вводятся в программу расходомера.

Для уменьшения погрешности измерения параметров потока из-за неточности определения геометрических параметров трубопровода и положения ПЭА на его поверхности рекомендуется (если рабочей жидкостью является вода) при любых условиях эксплуатации поступать по пункту «а».

Ввести значения параметров:

длина выборки: 11 ;

интервал усреднения: 10. Значения этих параметров определяют степень статистической обработки результатов измерений. Параметр длина выборки отвечает за высокочастотную фильтрацию, а параметр интервал усреднения - за низкочастотную фильтрацию измеряемых параметров потока. Обработку результатов однократных измерений с учётом параметров длина выборки и 
интервал усреднения можно проиллюстрировать следующим образом:

1    2    3   4   5    1    2    3   4    5

Первая выборка Вторая выборка

Результат измерений

dT

N

длина выборки: 5 (количество однократных измерений)

интервал усреднения: 2

(количество усредняемых выборок)

Медианы выборок

При измерении крайне нестабильного расхода рекомендуется вводить минимальные значения этих параметров.

Ввести значение параметра:

время инерции: 10 с. Время инерции — это время задержки включения индикации возникновения нештатных ситуаций. Если продолжительность нештатной ситуации меньше установленного времени инерции, то она не фиксируется в журнале аварий. По окончании нештатной ситуации, в счётчик объёма заносится значение, равное произведению времени нештатной ситуации и первого измеренного значения расхода после окончания нештатной ситуации. Если продолжительность нештатной ситуации больше установленного времени инерции, то она фиксируется в журнале аварий с момента возникновения. Не рекомендуется устанавливать время инерции меньше 10 с.

Нажать кнопку         .

4.3. Повторно войти в МЕНЮ 7.

Проконтролировать значение скорости ультразвука, измеряемой расходомером. Для большинства типов жидкостей это значение лежит в диапазоне от 1 км / с  до 2 км / с. Если измеренное значение скорости ультразвука лежит вне этого диапазона, это значит, что расходомер настроен не на ультразвуковой сигнал, прошедший через рабочую жидкость, а либо на помеху в приемном тракте, либо на ультразвуковой сигнал, распространяющийся по поверхности металла.

Изменяя значение параметра смещение окна, установить по осциллографу время от начала развёртки до точки пересечения уровня порога срабатывания компаратора и рабочей полуволны сигнала равным примерно 10-20 мкс.

Кроме того, значение окна можно рассчитать как разность значений параметров время полусуммы (полусумма времен прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против потока рабочей жидкости) и время начала окна (интервал времени от момента формирования зондирующего импульса до момента открытия окна).

Время начала                                   окна

время от начала развертки до точки пересечения уровня порога срабатывания компаратора и рабочей полуволны сигнала

Время полусуммы

Задержка ЗИ

Зондирующий импульс

Уровень компаратора

Принятый сигнал

При изменении значения параметра смещение окна, изменяется

смещение окна

окно

время начала окна и, следовательно, длительность окна. Увеличение значения параметра смещение окна приводит к увеличению значения параметра время начала окна. Дискретность изменения примерно 12 мкс. При значении параметра смещение окна равном нулю, окно открывается слишком рано (расходомер рассчитывает время начала открытия окна для заданного диаметра и условно максимальной скорости ультразвука 1,7 км/с). Поэтому значение параметра смещение окна  должно быть всегда положительным, так как размер окна необходимо уменьшать для исключения возможности попадания в окно помехи или ультразвукового сигнала по поверхности металла, при установке ПЭА по V - схеме.

Правильно выбранное значение параметра смещение окна

Изображение на экране осциллографа

Уровень компаратора

Окно

Помеха

Сигнал

Неправильно выбранное значение параметра смещение окна

Окно

Изображение на экране осциллографа

Помеха

Сигнал

Уровень компаратора

В этой ситуации происходит срабатывание

компаратора по помехе. Окно закрывается, происходит перезапуск зондирующего 
импульса. Полезный сигнал в окно 
не попадает.

Параметры время полусуммы,  время начала окна, задержка ЗИ

(время от срабатывания компаратора до момента формирования следующего зондирующего импульса), и время разности (разность времён прохождения ультразвукового сигнала по потоку и против потока рабочей жидкости) измеряются расходомером.

Войти в МЕНЮ 1.

Проверить и, при необходимости, установить текущие дату и время.

##### Для возобновления процесса измерения необходимо нажать кнопку        .

Внимание:

- При редактировании значений параметров процесс измерения прекращается.

В случае необходимости занести в протокол значения параметров из МЕНЮ 4 и МЕНЮ 7.

- РАБОТА С ТОЛЩИНОМЕРНОЙ ПРИСТАВКОЙ

5.1 РАБОТА В РЕЖИМЕ ТОЛЩИНОМЕР

Войти в меню 6. Установить режим работы: толщиномер.

Перейти в меню 0. Включить осциллограф. Потенциометром в боковой нише БИИ установить уровень сигнала не более 4 В.

С помощью ПДУ установить порог срабатывания компаратора на середину перехода между первой положительной полуволной и второй положительной полуволной сигнала.

Войти в меню 0. Установить параметры:

пластина: толщина калибровочной пластины, параметр паспортный;

скорость звука: выбрать подрежим «Ввод» и ввести значение скорости ультразвука в материале калибровочной пластины.

Смазать датчик тонким слоем смазки и плотно прижать к калибровочной пластине так, чтобы на экране осциллографа наблюдалось совмещение двух изображений.

Произвести калибровку. Процедура описана в ТО п.п. 8.4.8.

Для того, чтобы перейти к измерениям толщины, нужно привести параметр скорость звука в соответствие с реальным измеряемым материалом. После чего необходимо установить датчик на хорошо зачищенный и смазанный участок. На экране можно будет наблюдать совмещение двух изображений. Измеренное значение толщины стенки отображается в окне толщина стенки.

По окончании измерений потенциометр регулировки амплитуды зондирующего импульса перевести в крайне правое положение.

  - РАБОТА В РЕЖИМЕ СКОРОСТЕМЕР

Войти в меню 6. Установить режим работы: скоростемер.

Потенциометром в боковой нише БИИ установить уровень сигнала не более 4 В. Перейти в меню 0. Включить осциллограф, произвести калибровку и настройку по алгоритму, изложенному в п.п. 5.1. Установить:

толщина стенки: значение толщины стенки.

Плотно прижать излучающую поверхность датчика к поверхности материала. В окне скорость звука отобразится измеренное значение скорости ультразвука.

По окончании измерений потенциометр регулировки амплитуды зондирующего импульса перевести в крайне правое положение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Длины прямолинейных участков, при которых погрешности измерений не превышают значений, нормированных в ТО ( колонка а ), и увеличиваются на 5 % ( колонка б ). Таблица перепечатана из Инструкции по монтажу. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Тип местного сопротивления | # Длина прямолинейного участка в зависимости от способа установки ПЭА и Dy |  |  |  |  |
|  | “V”- схема |  |  | “Z” - схема |  |
|  | а | б |  | а | б |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| L Dy | 20·Dy | 5·Dy |  | 30·Dy | 8·Dy |
| L | 2·Dy | 1·Dy |  | 3·Dy | 2·Dy |
| L | 3·Dy | 1·Dy |  | 5·Dy | 2·Dy |
| L | 3·Dy | 2·Dy |  | 5·Dy | 3·Dy |
| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| ### L | 10·Dy |  | 5·Dy | 15·Dy | 8·Dy |
| L | 3·Dy |  | 2·Dy | 5·Dy | 3·Dy |
| L | 8·Dy |  | 5·Dy | 15·Dy | 8·Dy |
| L | 15·Dy |  | 8·Dy | 30·Dy | 10·Dy |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L Dy |  | 15·Dy | 8·Dy |  | 20·Dy |  | 12·Dy |  |  |  |
| L |  | 3·Dy | 2·Dy |  | 5·Dy |  |  |  | 3·Dy |  |
| L Регулирующая задвижка |  | 30·Dy | 15·Dy |  | 40·Dy |  |  |  | 25·Dy |  |
| L |  | 10·Dy | 5·Dy |  | 15·Dy |  |  |  | 10·Dy |  |
| L Регулирующая задвижка |  | 5·Dy | 3·Dy |  | 8·Dy |  |  |  | 5·Dy |  |
| L Насос |  | 3·Dy | 2·Dy |  | 5·Dy |  |  |  | 3·Dy |  |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L Насос | 30·Dy | 15·Dy | 40·Dy | 25·Dy |
| L ### Насос Регулирующая задвижка | 30·Dy | 15·Dy | 40·Dy | 25·Dy |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Значение эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопровода  dэ.

| #### Материал | Состояние внутренней поверхности трубопровода | dэ , мм |
| --- | --- | --- |
| Латунь, медь, алюминий, пластмассы, стекло, свинец | Новая без осадков |  0,03 |
| ##### Сталь | Новая бесшовная: |  |
|  | - холоднотянутая |  0,03 |
|  | - горячетянутая |  0,1 |
|  | - прокатная |  0,1 |
|  | Новая сварная |  0,1 |
|  | С незначительным налетом ржавчины |  0,2 |
|  | Ржавая |  0,3 |
|  | Битуминированная: |  |
|  | - новая |  0,05 |
|  | - бывшая в эксплуатации |  0,2 |
|  | Оцинкованная: |  |
|  | - новая |  0,15 |
|  | - бывшая в эксплуатации |  0,18 |
| Чугун | Новая | 0,25 |
|  | Ржавая |  1,2 |
|  | С накипью |  1,5 |
|  | Битуминированная, новая |  0,05 |
| Асбоцемент | Облицованная и необлицованная, новая |  0,03 |
|  | Необлицованная, в обычном состоянии | 0,05 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Зависимость коэффициента кинематической вязкости (·10-6) воды
 от температуры, м2/с.

| t o C |  ·10 - 6 | t o C |  ·10 - 6 | t o C |  ·10 - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 | 1.7905 1.7307 1.6738 1.6198 1.5684 1.5196 1.4731 1.4289 1.3867 1.3464 1.3080 1.2713 1.2363 1.2028 1.1708 1.1401 1.1107 1.0825 1.0555 1.0295 1.004 0.9807 0.9577 0.9356 0.9143 0.8938 0.8741 0.8551 0.8367 0.8190 0.8019 0.7854 0.7694 0.7540 0.7391 0.7247 0.7107 0.6972 0.6841 0.6714 | 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 | 0.6591 0.6472 0.6356 0.6244 0.6135 0.6030 0.5927 0.5827 0.5730 0.5636 0.5544 0.5455 0.5368 0.5284 0.5201 0.5121 0.5043 0.4967 0.4893 0.4821 0.4751 0.4683 0.4616 0.4551 0.4487 0.4425 0.4365 0.4305 0.4248 0.4191 0.4137 0.4083 0.4030 0.3979 0.3929 0.3880 0.3832 0.3785 0.3740 0.3695 | 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.0 101.0 102.0 103.0 104.0 105.0 106.0 107.0 108.0 109.0 110.0 111.0 112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 | 0.3651 0.3608 0.3566 0.3525 0.3485 0.3446 0.3407 0.3370 0.3333 0.3297 0.3261 0.3227 0.3193 0.3159 0.3127 0.3095 0.3064 0.3033 0.3003 0.2973 0.2944 0.2916 0.2888 0.2861 0.2834 0.2807 0.2781 0.2756 0.2731 0.2707 0.2683 0.2659 0.2636 0.2613 0.2591 0.2569 0.2547 0.2526 0.2505 0.2485 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Зависимость скорости ультразвука в воде от температуры 
при атмосферном давлении.

| t o C | C, м/с | t o C | C, м/с | t o C | C, м/с | t o C | C, м/с | t o C | C, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 | 1402.7 1405.2 1407.7 1410.1 1412.6 1415.0 1417.3 1419.7 1422.0 1424.2 1426.5 1428.7 1430.9 1433.1 1435.2 1437.4 1439.5 1441.5 1443.6 1445.6 1447.6 1449.5 1451.5 1453.4 1455.3 1457.2 1459.0 1460.9 1462.7 1464.5 1466.2 1468.0 1469.7 1471.4 1473.1 1474.7 1476.4 1478.0 1479.6 1481.1 | 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 | 1482.7 1484.2 1485.7 1487.1 1488.6 1490.0 1491.4 1492.8 1494.2 1495.6 1496.9 1498.3 1499.6 1500.9 1502.2 1503.4 1504.7 1505.9 1507.1 1508.2 1509.4 1510.5 1511.7 1512.8 1513.9 1515.0 1516.0 1517.1 1518.1 1519.1 1520.1 1521.1 1522.1 1523.0 1523.9 1524.8 1525.7 1526.6 1527.5 1528.3 | 40.0 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 | 1528.9 1529.7 1530.5 1531.3 1532.1 1532.9 1533.7 1534.5 1535.0 1536.1 1536.9 1537.7 1537.8 1539.3 1540.1 1540.9 1540.3 1542.5 1543.3 1544.1 1542.6 1543.1 1543.6 1544.1 1544.6 1545.1 1545.6 1546.1 1546.5 1547.1 1547.6 1548.1 1548.2 1549.1 1549.6 1550.1 1549.7 1551.1 1551.6 1552.1 | 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5 | 1551.0 1551.3 1551.6 1551.8 1552.1 1552.4 1552.7 1552.9 1553.0 1553.5 1553.8 1554.0 1553.8 1554.6 1554.9 1555.1 1554.4 1555.7 1556.0 1556.2 1554.8 1554.9 1554.9 1555.0 1555.0 1555.1 1555.1 1555.2 1555.1 1555.3 1555.3 1555.4 1555.0 1555.5 1555.5 1555.6 1554.8 1555.7 1555.7 1555.8 | 80.0 80.5 81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 | 1554.5 1554.4 1554.2 1554.1 1553.9 1553.8 1553.6 1553.5 1553.3 1553.2 1553.0 1552.9 1552.5 1552.6 1552.4 1552.3 1551.5 1552.0 1551.8 1551.7 1550.5 1550.2 1549.9 1549.6 1549.3 1549.0 1548.7 1548.4 1547.9 1547.8 1547.5 1547.2 1546.5 1546.6 1546.3 1546.0 1544.9 1545.4 1545.1 1544.8 |

Александров А.А., Трахтенгерц М.С. Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении. М.: Издательство стандартов, 1977,100с.(Государственная служба стандартных справочных данных. Сер.: Монографии).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Скорость ультразвука в разных типах жидкости 
при атмосферном давлении.

| Тип жидкости | Скорость ультразвука С при 25 градусах, м/с | С / T (м/с) / градус | Вязкость ·10-6, м2/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Ацетон | 1174 | - 4 . 50 | 0 . 399 |
| Аммиак | 1729 | - 6 . 68 | 0 . 292 |
| Этиленгликоль | 1658 | - 2 . 10 | 17 . 208 |
| Глицерин | 1904 | - 2 . 20 | 757 . 100 |
| Молоко | 1548 |  |  |
| Уксусная кислота | 1180 | - 2 . 50 | 0 . 769 |
| Этиловый спирт | 1207 | - 4 . 00 | 1 . 396 |
| Метиловый спирт | 1076 | - 2 . 92 | 0 . 695 |
| Винный спирт | 1207 | - 4 . 00 | 1 . 396 |
| Масло оливковое | 1431 | - 2 . 75 | 100 . 000 |
| Касторовое масло | 1477 | - 3 . 60 | 0 . 670 |
| Автомобильное масло | 870 |  | 190 . 000 |
| Камфорное масло | 1390 | - 3 . 80 |  |
| Авиамасло | 1485 | - 4 . 00 |  |
| Керосин | 1132 | - 3 . 60 |  |
| Керосин тракторный | 1296 | - 3 . 60 |  |
| Дизельное топливо | 1313 | - 3 . 55 |  |
| Топливо Т - 1 | 1284 | - 3 . 15 |  |
| Топливо ТС - 1 | 1254 | - 3 . 60 |  |
| Мазут | 1485 | - 3 . 70 |  |
| Моторный мазут | 1250 |  |  |
| Гудрон масляный | 1494 | - 3 . 70 |  |
|  | Нефть |  |  |
| зольненская | 1341 | - 1 . 90 |  |
| краснодарская | 1335 | - 2 . 20 |  |
| духановская (проба 1) | 1344 | - 1 . 90 |  |
| девонская | 1322 | - 1 . 60 |  |
| серноводская | 1369 | - 1 . 30 |  |
| бугурусланская | 1362 | - 1 . 30 |  |
| кулешовская | 1286 | - 2 . 10 |  |
| мухановская (проба 2) | 1334 | - 2 . 20 |  |
| ромашинская | 1326 | - 1 . 90 |  |
| яблоновская | 1333 | - 2 . 10 |  |
|  | Бензин |  |  |
| Б – 70 | 1165 | - 4 . 35 |  |
| А – 66 | 1155 | - 4 . 25 |  |
| А – 56 | 1151 | - 4 . 25 |  |
| А – 74 | 1143 | - 4 . 15 |  |
| 100 / 130 | 1135 | - 4 . 25 |  |

В связи с тем, что в разных изданиях приводятся различные значения скорости ультразвука для одной и той же  жидкости, пользоваться данными этого Приложения можно лишь для оценочного сравнения с измеренным значением скорости ультразвука расходомером  
«ВЗЛЕТ РС».

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Методика корректировки значений параметров 
ДОП. ЗАДЕРЖКА УЗС и  hст КАЛИБР. .

В зависимости от изменения влияющих факторов в паспортные значения параметров  
ДОП. ЗАДЕРЖКА УЗС и  hст КАЛИБР.  вносятся соответствующие поправки.

- Если материал стенки трубопровода не сталь, то:

а) к паспортному значению параметра ДОП. ЗАДЕРЖКА УЗС добавляется с учетом знака поправка ∆Tдоп м , определяемая по  формуле:

2 ∙ h ст ср               2 ∙ h ст п

∆Tдоп м =  -----------    -    ----------        ,

См                    3

где:      h ст ср      - толщина стенки трубопровода, на котором установлены ПЭА, мм;

h ст  п     - паспортное значение параметра  hст КАЛИБР. , мм;

См   -   скорость ультразвука в материале стенки трубопровода, на котором установлены 
ПЭА, км / с.

б)   вместо паспортного значения параметра  hст КАЛИБР. , в расходомер заносится значение толщины стенки трубопровода  h ст ср, на котором установлены ПЭА.

- Если трубопровод имеет внутреннее покрытие, то:

а)   в расходомер заносятся в качестве значения параметров <ТОЛЩИНА СТЕНКИ>(Меню 4) и  hст КАЛИБР.  ( Меню 7 ) значение величины h ст вп :

h ст вп  = h ст ср + h вп    ,

где: 	h вп - толщина внутреннего покрытия.

б)   к паспортному значению ДОП. ЗАДЕРЖКА УЗС добавляется с учетом знака поправка ∆Tдоп вп , определяемая по формуле:

2 · h ст ср        2 · h ст п           n · 2 · h вп

∆Tдоп вп  =  -------------  -  ------------   +   ----------------        ,

С м                 3                      С вп

где:      n  -  число ходов УЗК в трубопроводе в зависимости от схемы установки ПЭА:

для Z – схемы n = 1,  для V – схемы n = 2, для W – схемы n = N, где N = 3,4, … 10;

h вп  -   толщина  внутреннего покрытия, мм;

С вп  -   скорость ультразвука в материале внутреннего покрытия,  км / с.

3.  При сочетании двух видов изменения влияющих факторов: поправка паспортного значения параметра ДОП. ЗАДЕРЖКА УЗС определяется как сумма поправок от каждого вида изменения: в расходомер вводятся соответствующие значения параметров 
 hст КАЛИБР.  и/или <ТОЛЩИНА СТЕНКИ>.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рекомендуемые контактные смазки.

| Обозначение, ГОСТ контактных смазок | Температура контролируемой поверхности |
| --- | --- |
| 1. ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 | От минус 10 до + 500 С |
| 2. ЦИАТИМ-202 ГОСТ 11110-75 | От минус 10 до + 500 С |
| 3. ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 | От минус 10 до + 500 С |
| 4. ЦИАТИМ-205 ГОСТ 8551-74 | От 0 до + 500 С |
| 5. ЦИАТИМ-208 ГОСТ 16422-79 | От минус 10 до + 500 С |
| 6. ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 | От минус 10 до + 500 С |
| 7. ВНИИ НП-207 ГОСТ 19774-74 | От 0 до + 500 С |
| 8. ВНИИ НП-207 ГОСТ 18852-73 | От 0 до + 500 С |
| 9. ВНИИ НП-207 ГОСТ 14296-78 | От 0 до + 500 С |
| 10. ВНИИ НП-207 ГОСТ 12330-77 | От 0 до + 500 С |
| 11. ВНИИ НП-207 ГОСТ 16105-70 | От 0 до + 500 С |
| 12. ВНИИ НП-207 ГОСТ 12030-80 | От минус 10 до + 500 С |
| 13. ВНИИ НП-207 ГОСТ 20421-75 | От 0 до + 500 С |
| 14. МС-70 ГОСТ 9762-76 | От минус 10 до + 500 С |
| 15. Глицерин ГОСТ 6823-77 | От + 10 до + 500 С |
| 16. Масло трансформаторное ГОСТ 982-80 | От минус 10 до + 500 С |